医疗器械产品技术要求编号：

医用水胶体敷料

- 产品型号/规格及其划分说明

1.1 产品型号/规格

50mg/瓶、100mg/瓶、150mg/瓶、200mg/瓶、240mg/瓶、250mg/瓶、300mg/瓶、350mg/瓶、400mg/瓶、450mg/瓶、500mg/瓶、550mg/瓶、600mg/瓶、650mg/瓶、700mg/瓶、750mg/瓶、800mg/瓶、850mg/瓶、900mg/瓶、950mg/瓶、1000mg/瓶。

1.2 划分说明

产品由羧甲基纤维素钠、甘油、泊洛沙姆、左旋乳酸和磷酸盐缓冲液组成。依据产品装量不同划分不同型号规格。

2. 性能指标

2.1 外观

应为白色疏松块状物或粉末，无肉眼可见异物。

2.2 装量

平均装量不小于标示装量，每个容器装量不小于标示装量的93%。

2.3 含量

钠含量应在5g/kg～20g/kg之间。

2.4 pH值

应在4.0～7.0之间。

2.5 重金属总含量

应不大于10µg/mL。

2.6 无菌

应无菌。

- 检验方法

3.1 外观

取供试品3支，目视观察，结果应符合2.1项下规定。

3.2 装量

取供试品5支，按照《中华人民共和国药典》2015年版四部0942最低装量检查法中重量法进行检测，结果应符合2.2项下规定。

3.3 含量

精密称定干燥失重项下的本品约0.25g，置150mL锥形瓶中，加冰醋酸50mL，摇匀，加热回流2小时，放冷，移至100mL烧杯中，锥形瓶用冰醋酸洗涤3次，每次5mL，合并洗液于烧杯中，照电位滴定法，用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于2.299mg的Na。结果应符合2.3项下规定。

3.4 检验液制备

取供试品适量，按1g加10mL的比例加水，在37℃±1℃下恒温24h，将样品与液体分离，冷至室温，作为检验液。

3.4.1 pH值

取检验液适量，按照《中华人民共和国药典》2015年版四部0631pH值测定法进行检测，结果应符合2.4项下规定。

3.4.2 重金属总含量

取检验液适量，按照GB/T14233.1-2008中5.6.1进行检验，结果应符合2.5项下规定。

3.5 无菌

取供试品适量，按照《中华人民共和国药典》2015年版四部1101无菌检测法中直接接种法进行检测，结果应符合2.6项下规定。